SK6300—Ex便携式可燃气检测报警仪

使用说明书

北京科力康技贸有限公司

SK6300—Ex便携式可燃气检测报警仪

一、简介

SK6300—Ex便携式可燃气检测报警仪是我公司集多年来从事气体检测报警仪的经验开发的新产品。该报警仪采用复合型防爆结构，具有扩散和强吸两种检测方式，可随身携带，使用方便，操作简单。仪器内置无记忆镍氢可充电电池，一次充电可连续工作8小时以上。

二、主要技术参数

测量对象：可燃气体

测量范围：0~100%LEL；

测量显示：2½液晶数字显示，单位：%LEL

测量误差：〈±5%（F.S）；

报警误差：〈±3%LEL；

测量响应时间：〈15s；

报警响应时间：〈15s；

报警设定范围：上限15~60%LEL（连续可调）；

下限0~25%LEL（连续可调）；

超限报警：下限报警时，蜂鸣器断续发声、报警LED闪烁；

上限报警时，蜂鸣器连续发声、报警LED点亮；

传感器正常使用寿命：24个月；

外型尺寸：144×64×113mm；

防爆等级：iadIICT6；

防爆证书编号：CE002001。

三、使用说明

- 键盘操作

报警仪共有4个按键：电源、联动、泵吸、背光。其中联动键是防止意外触动的联锁键。

开机/关机：

报警仪在关机状态下，同时按下联动和电源键，即刻开机；再次同时按下联动和电源键，为关机。

泵启动/停止：

报警仪在停泵状态下，同时按下联动和泵吸键，泵即刻启动，报警仪工作于强吸检测方式；再次同时按下联动和泵吸键，为停泵操作，报警仪工作于扩散检测方式。

背光开/关：

报警仪在关背光状态下，同时按下联动和背光键，LED背光灯点亮，能在暗环境下正确读取数据；再次同时按下联动和背光键，为熄灭背光灯操作。

2、报警仪标定：

报警仪每年应送计量部门检定一次。报警仪应定期标定，标定周期3-	6个月。

标定设备：配备减压阀的标气瓶一只（标气浓度应为报警仪量程的80%左右）、量程1000ml/min转子流量计一台、标气罩一个、连接软管若干。

零点校准：

在对报警仪进行标定前，须开机预热1小时。

将报警仪置于不含检测气体的清洁空气环境中，或经标气罩将流量为300ml/min的零气送入传感器，待显示稳定后，用螺丝刀平稳调节在报警仪右恻的零点电位器Z（VR3），使数字显示为“00”。

量程校准：

量程调节电位器（VR1）在报警仪内部电路板上，调节时须打开报警仪上盖。

将配备减压阀的标准气瓶、转子流量计及标气罩用软管连接好。标气罩罩好传感器后，打开标气瓶的角阀，转动减压的压力调节旋钮，使输出压力〈0.01MPa。通过转子流量计上的针阀调节流入传感器的标气流量，使流量保持约30Ml/min。待报警仪显示稳定后，调节量程电位器VR1，是报警仪显示值与标气浓度的换算值一致。

标气浓度的换算值按下式计算：

换算值=标气实际浓度/标气爆炸下限浓度值 X100%

- 量程应反复校准，直至零点和量程的显示值均与标准值一致，标定完成。

  - 值设定：

报警仪出厂时已调整好报警值，上限报警点50%LEL，下限报警点为25%LEL。若用户需按自己标准设置报警点，可提前通告我公司，我公司负责按用户要求调整。

4、强吸式检测方法

将黄色泵吸罩扣在红色传感器窗口上，取样器和泵吸罩之间用气管连接。

按联动和泵吸键打开气泵，将取样探头伸入被测区域开始检测。

5、报警仪充电

当报警仪内电池电量不足时，液晶显示器左侧示LO BAT，需及时更换电池充电。

报警仪处于关机状态。将报警仪专用充电器200Va.c.电源插座，接通交流电源后，充电器绿灯亮，充电器开始对报警仪充电。当红灯熄灭、绿灯再次点亮时，拔下充电插头、关闭交流电源，充电结束。一次充电大约10小时。

四、使用注意事项

- 报警仪在使用中，传感器窗口应保持畅通，严防堵塞。

- 使用中报警仪电力不足时，严禁在有爆炸危险的场所给报警仪充电。

- 报警仪应轻拿轻放，避免剧烈震动，以防止传感器损环。

- 报警仪用完后要关闭电源开关，以节省电池能量。

- 报警仪应保存在常温、通风、干燥场所，避免日光爆晒。

- 使用泵吸取样时，防止将水或其它液体吸入报警仪。

- 传感器遇到的某些气体会发生抑制或中毒，灵敏度和寿命都会受到影响。