BW—4合1有毒气体检测仪

使用说明书

北京达航科贸有限公司

BW-4合1有毒气体检测仪使用说明书

*本机长期不使用时需要将电池取出，以免电池流液腐蚀机内电子元件。

| 代码 | 功能 |
| --- | --- |
| 1 | 声音报警 |
| 2 | 光报警 |
| 3 | 传感器 |
| 4 | 按钮 |
| 5 | 屏幕 |
| 6 | 电池盖 |
| 7 | 数据存储器（可选） |
| 8 | 别夹 |

| 代码 | 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 报警条件 |
| 2 | 电池 |
| 3 | 按钮指示 |
| 4 | 时钟 |
| 5 | 气体指示条码 |
| 6 | 数据存储指示（需安装卡） |
| 7 | 自动调零 |
| 8 | 气瓶 |
| 9 | 自动检测传感器 |
| 10 | 密码锁 |
| 11 | 时间（年月日） |
| 12 | 报警条件 |
| 13 | 预留使用 |

如果光线不足，探测仪背景光自动亮10秒钟，

任意按下一个按钮背景会亮。

| 被 测 气 体 | 检 测 浓 度 单 位 |
| --- | --- |
| H2S硫化氢 | (百万分之一)ppm |
| CO 二氧化碳 | (百万分之一)ppm |
| O2 氧气 | 体积百分比（%） |
| 可燃气体 | A,)爆炸下限百分比（%LEL） B,)甲烷体积百分比(0-5.0% v/v) 译者注：大部分可燃气体可用%LEL单位，甲烷使用v/v单位。 |

开    机

务必在正常的空气条件下开机,即氧气为20.9%的空气下开机,否则会导致读数出现偏差

按下，此时仪器自动打开开始自检，确认传感器、报警灯、蜂鸣器等部件完好有效。

检    测

该检测仪的检测是自动完成的，一般情况下不需要人为调整。当空气中一种或多种检测气体浓度超过报警值时，检测仪会发出“嘀、嘀”的报警声，屏幕上方的报警灯闪亮，屏幕上方有High Alarm（高报警）或Alarm Low（低报警）显示。

报警类型及其显示方式：

| 报 警 | 显 示 | 报 警 | 显 示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低值报警： ◆ 声（慢）光报警 ◆ALAM、低值超标气体指示条闪动ALAM、超标气体指示条闪动 ◆震动 |  | 高值报警： 声（快）光报警 ◆ALAM、超标气体指示条闪动 震动 |  |
| STEL 报警： 声（快）光报警 ALAM、超标气体指示条闪动 震动 |  | TWA 报警： 声（慢）光报警 ALAM、超标气体指示条闪动 震动 |  |
| 多气体报警： 声（快慢交替）光报警 ALAM、超标气体指示条闪动 震动 |  | 超范围报警： 声（快）光报警 ALAM、超标气体指示条闪动 震动 |  |
| 传感器报警： 声（慢）光报警 ALAM、（多个或单个）气体指示条闪动 震动 |  | 低电量报警： 每10秒一次“嘀”，闪动 指示灯闪动 |  |

声音报警分为快慢音，即急速“嘀嘀”音和慢速“嘀—嘀”音。

气体报警设置值

气体含量超过报警设置值时，仪器报警。

| 报警类型 | 适用气体 | 报警条件 |
| --- | --- | --- |
| 低值 | CO，H2S，可燃气体 | 周围含量低于设定值 |
| STEL和TWA | CO和H2S | 积累值大于STEL和TWA设定值 |
| 高值 | CO，H2S，可燃气体 | 周围含量高于设定值 |
| 混合气体 |  | 两种或两种以上的气体出现报警条件 |

TWA、STEL及最大值的读取

项目表

| 适用气体 | 含 义 |
| --- | --- |
| TWA（仅CO和H2S） | 以一个8小时的工作日为基础的时间加权值 |
| STEL（仅CO和H2S） | 以15分钟为基础的加权值 |
| MAX （最大值） | 在工作时间段内的最大值 |
| *对氧气而言，最大值既指氧气含量最大的情况，也指最小的情况。 *上述数值如果在检测仪关闭后重新打开时会自动回至零位。 |

读取上述数值：

按住按纽直到出现TWA数值：

接着自动显示STEL数值：

最后显示最大值（MAX）：

TWA、STEL及最大值的清除

如果需要清除探测仪内部的TWA、STEL及最大值数据，同时按下和即可。

出厂已设置的报警值（开机自检时会逐个显示）

| 气体 | TWA | STEL | 最低报警值 | 最高报警值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 35 ppm | 50 ppm | 35 ppm | 200 ppm |
| H2S | 10 ppm | 10 ppm | 10 ppm | 15 ppm |
| O2 | 不适用 | 不适用 | 19.5% | 23.5% |
| 可燃气体 | 不适用 | 不适用 | 10% LEL | 20% LEL |

备注：如果需要改动上述报警值，请专业人世进行调整。

停 止 报 警

◆对于高、低报警而言，当周围的气体浓度低于报警值时停止报警。

◆对于TWL和 STEL 报警而言，只有关闭电源才能停止报警。

低电量报警

探测仪启动时自动检测电池电量，如果电量过低，探测仪自动持续报警直到更换电池或电量耗尽。如果电池的电压太低，探测仪会自动关机。

自动关闭报警

如果电池电压低于最低工作标准，声音报警连续8次，光报警连续闪动8次。3秒之后屏幕显示无效，此时屏幕会显示直到电池耗尽。更换电池见后。

关     机

按住开/关键（）约5秒钟，此时会有报警声及报警灯闪亮，待屏幕右上角出现OFF字样时，松开开/关键（）即可。

更换电池

关闭检测仪，按下检测仪下部的两个电池卡扣，取出电池座，换好电池，重新将电池座推进仪器直到听到“咔哒”声音，表示电池座已经装好。

更换电池

| 代码 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 检测仪前部 |
| 2 | 电池卡扣 |
| 3 | 电 池 |

技术参数

防爆等级：CⅡ, Div.1, Gr A, B, C, D

重量尺寸： cm 211g

温度范围：-20℃~+50℃

湿度范围：5%~90%

压力范围：95~110kPa

测量范围：CO ：0~500 ppm

H2S：1~100 ppm

O2 ：0~30%

可燃气体：可现场设定为：

0~100% LEL 或0~5.0% v/v（仅试用于甲烷）（设定方法见附录）

电池寿命：碱性电池2节        16-18小时

NiMH充电电池2节  14-16小时（Quest Platinum HG 1600AACS充电电池）

本说明书仅供参考，若有异议，请与本公司联系。